Устройство для  регистрации и цифровой обработки аналоговых сигналов с частотой  дискретизации 50 Мгц.

ADC-3U-4-01

АЦП 8х12 Бит, 50 МГц

MASTER PCI 32/33

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Основные технические характеристики:

- Тип шины обмена данными — MASTER PCI32/33

- Конструктивное исполнение – CompactPCI  3U

- Количество каналов АЦП — 8

- Разрядность АЦП  — 12  бит

- Отсутствие пропуска кодов, гарантировано бит — 12

- Количество эффективных разрядов на частоте 49Мгц — 11.2* бит

- Максимальная частота дискретизации 50 МГц

- Входное сопротивление аналогового входа 50 ± 1  Ом

- Диапазон входного сигнала не более  ± 0.5   В

- Среднеквадратичное значение апертурного дребезга при температуре +25С, пс (типовое значение)  1**

- Интегральная нелинейность преобразования ± 0.6*  ЕМР, (тип.)

- Дифференциальная нелинейность преобразования ±0.5* ЕМР (тип.)

- Вход внешнего запуска

- Количество входных цифровых линий, не более 3

- Количество выходных цифровых линий, не более 3

- Входное сопротивление линии для цифровых сигналов 500±1 Ом

- Входная емкость линий для цифровых сигналов не более 10 пФ

- Уровни входных цифровых сигналов —  LVTTL,LVCMOS33

- Максимальный объем буферного ЗУ — 8 M отсчетов сигнала на канал

- Потребляемая мощность не более 10 Вт

- Напряжения питания — 5 В

- Питание устройства осуществляется через PCI шину персонального компьютера

- Плата позволяет устанавливать перепрограммируемые вентильные матрицы фирмы XILINX семейства Virtex -2 Pro - до 5 миллионов вентилей

- Программирование схемы цифрового автомата осуществляется от микросхемы Flash SPROM, установленной на плате

- Схема цифрового автомата обработки сигнала может быть изменена по требованию заказчика

- Плата поддерживает работу PCI интерфейса в режиме "Master" (DMA, средняя скорость передачи данных 100 MB/Sec)

* - параметры контролируются косвенными методами;

** - значение для микросхемы АЦП. Для устройства в целом параметр зависит от применяемого осциллятора который может быть установлен по ТЗ заказчика.

Общее описание платы

Устройство ADC-3U-4-01 предназначено для преобразования аналоговых сигналов в цифровые коды, хранения этих кодов и передачи их по шине PCI.

Аналоговая часть устройства собрана на основе микросхем АЦП фирмы Analog Device. Буферный усилитель АЦП имеет входное сопротивление 50 Ом и расчитан на работу с источником сигнала имеющим выходное сопротивление 50 Ом. В случае отсутствия источника сигнала (режим холостого хода) на входе АЦП присутствует небольшое постоянное смещение.

Максимальная тактовая частота АЦП составляет 50 МГц (частота дискретизации задается коэффициентом деления тактовой частоты от 1 до 256). Результаты преобразования записываются в буферную память устройства ADC-3U-4-01. Общий объем записываемой реализации 8 M данных на канал.

Использование ПЛИС семейства Virtex-2 Pro фирмы XILINX позволяет перепрограммировать устройство ADC-3U-4-01 для реализации обработки аналоговых и цифровых сигналов по алгоритмам заказчика. Типовая конфигурация платы - цифровой осциллограф.

Процесс дискретизации запускается по команде с компьютера или по сигналу со входа внешнего запуска и продолжается до заполнения буферной памяти. Общий объем буферной памяти 128 МБ (4 микросхемы по 32 МБ). Оцифрованные данные из внутреннего буфера пересылаются в DMA буфер ПК со средней скоростью 100 MB/sec (работа PCI интерфейса в режиме "Master"). Центральный процессор ПК не принимает участие в передаче данных из буферной памяти платы в DMA буфер и в это время может выполнять другие задачи. По окончании процесса дискретизации плата выставляет сигнал аппаратного прерывания, который обрабатывается программой пользователя.

Плата формирует сигнал на разрешение внешнего запуска и сигнал «временного окна», которые могут использоваться для синхронного запуска внешнего процесса. Также плата может быть использована для регистрации цифровых сигналов, используя цифровые входы установленные на плате, и позволяет генерировать цифровые и специальные сигналы на цифровых выходах.

Плата выполнена в стандарте CompactPCI, 3U.

В комплект поставки входят:

- плата ADC-3U-4-01;

- комплект разъемов для подключения к плате цифровых и аналоговых сигналов

- драйвер устройства для операционных систем Windows 2000\XP;

- тестовое программное обеспечение WIN_DO_Oscilloscope (исходный текст проекта для Delphi 7.0);

- DLL библиотека API функций для использования платы в проектах пользователя;

- руководство пользователя

Установка и использование платы.

Плата выполнена в виде стандартного расширения CompactPCI. После установки платы в свободный разъем и загрузки компьютера операционная система обнаружит устройство в системе. На запрос о местонахождении драйвера необходимо указать путь к файлу "MDMAI.inf". Данный файл входит в комплект ПО платы. При установке драйвера под операционными системами Windows 2000\XP, в случае появления диалогового окна "Цифровая подпись не найдена" на запрос "Продолжить установку?" необходимо ответить "Да".

Входящий в состав программного обеспечения, поставляемого с платой, драйвер обеспечивает работу платы под управлением операционных систем Windows 9x\ME\2000\XP.

После установки платы в свободный PCI слот компьютера и включения ПК, BIOS обнаружит новое устройство и идентифицирует его как "сопроцессор". В списке инсталлированных устройств должна появится запись: Vendor ID = 0x2004 и Device ID = 0x680C (на многих компьютерах таблица с инсталлированными устройствами не появляется, а сразу начинается загрузка операционной системы).

После загрузки, операционная система обнаружит в системе новое устройство "PCI Co-processor CPU (Сопроцессор)" и предложит установить для него драйвер. Выберите пункт "установка из указанного места". Далее укажите "Поиск наиболее подходящего драйвера" (с пометкой на дискете A:\), если ПО поставляемое с платой находится на дискете, иначе укажите полный путь к директории в которой находится  драйвер"MDMAI.sys" и  файл "MDMAI.inf".

При установке драйвера вручную, в окне с предложением поиска наилучшего драйвера выберите "Установить с диска..." и выберите каталог в котором находится  драйвер"MDMAI.sys" и  файл "MDMAI.inf". Далее продолжайте установку в соответствии с подсказками системы.

При установке драйвера под операционными системами Windows 2000\XP, в случае появления диалогового окна "Цифровая подпись не найдена", на запрос "Продолжить установку?" необходимо указать "Да". После установки драйвера необходимо перезагрузить компьютер.

После успешной установки драйвера можно перейти в диспетчер устройств ("Свойства системы" - "Оборудование" - "Диспетчер устройств") и убедиться, что устройство и драйвер работают нормально (класс устройств XDSPDEVICES).

Если при старте операционной системы устройство не было обнаружено, то этому могут быть две причины: либо устройство не работает, либо оно уже устанавливалось ранее в систему и у менеджера устройств уже есть соответствующая запись. В этом случае откройте менеджер устройств, разверните класс устройств "XDSPDEVICES" и выберите запись, отмеченную как "Adc3U". В свойствах этой записи выберите закладку "Драйвер" и нажмите кнопку "Обновить...". Далее следуйте указаниям описанным выше.

После установки драйвера необходимо перезагрузить компъютер. Для проверки работоспособности платы после успешной установки драйвера устройства можно воспользоваться тестовой программой WIN_DO_Oscilloscope, входящей в комплект ПО платы.

Описание тестовой программы цифрового осциллографа

WIN_DO_Oscilloscope.

Программа цифрового осциллографа "WIN_DO_Oscilloscope" предназначена для тестирования работоспособности платы ADC-3U-4-01 и демонстрации ее основных функций. Программа поставляется с исходным текстом проекта для среды программирования Delphi.

Программный продукт распространяется "AS IS" и служит для демонстрации основных возможностей и механизмов работы с платой. Поставщик не несет ответственности за некорректность работы программы и ущерб принесенный в следствии ее возможного зависания. Пользователь может дорабатывать и модифицировать программу для использования в собственном проекте.

Программа предоставляет пользователю следующие основные возможности:

- Побанковый просмотр оцифрованного сигнала (размер банка может изменяться произвольно);

- Просмотр 8 каналов (по 2 канала одновременно);

- Однократная и циклическая дискретизация;

- Автомасштабирование сигнала, наложение сигнала, программная синхронизация;

- Вычисление глобальных и локальных (в пределах банка) минимума и максимума;

- Просмотр значения сигнала в точке;

- Диагностика процесса дискретизации: количество корректных дискретизаций и ошибок;

- Измерением среднеквадратического уровня собственного шума платы и построение гистограмм распределения значений сигнала и уровня шума;

- Сохранение сигналов в текстовом файле для дальнейшей обработки;

- Сохранения и загрузка конфигурационного файла с уставками программы;

- Работа в режиме модели (при отсутствии подключенной платы в системе).

Программа запускается выполнением файла "Win_do_.exe" из каталога "\WIN_DO_Oscilloscope". Если в системе обнаружена плата, то на вкладке выбора текущего источника появится закладка "Device". Если устройство не обнаружено, то активной становится закладка "Model" и программа переходит в режим моделирования входного сигнала.

Рисунок 1. Внешний вид окна программы с активной закладкой "View".

В нижнем правом углу программы находятся кнопки "Start" и "Stop" обеспечивающие пуск и останов процесса дискретизации, соответственно.

Левая часть окна программы содержит панель графического отображения сигналов и закладки для выбора текущего источника сигнала и режима работы программы. В правой части окна программы находится панель с вкладками, которые обеспечивают переключение между элементами управления программы сгруппированными по функциональному признаку.

Для смешения сигнала внутри отображаемого банка предназначена панель кнопок "BankOffset". Кнопка "Clear" позволяет сбросить смещение в ноль. Кнопки "<<10", "<<1", ">>1" и ">>10" позволяют задавать смещение в отсчетах для просмотра от начала текущего отображаемого банка. Данная панель позволяет более точно задать отображаемую область сигнала и работает во всех режимах работы с графиками.

Закладка "View".

Закладка "View" содержит элементы для управления режимами отображения оцифрованного сигнала, а также элементы для управления платой. Все элементы объединены в группы с названиями по функциональному признаку.

На рис.2,3 представлены скриншоты программы при различных положениях элементов управления на вкладку “View”.

Таблица 1. Элементы закладки “View”

| Группа "Sampling" | Задает режим циклической (Cyclical) или однократной (Onetime) дискретизации. |
| --- | --- |
| Группа "View Channel" | Выбирает отображаемые каналы. Channel 1 & 2 - одновременный просмотр 1(низ) и 2(верх) каналов. Channel 3 & 4 - одновременный просмотр 3(низ) и 4(верх) каналов. Channel 5 & 6 - одновременный просмотр 5(низ) и 6(верх) каналов. Channel 7 & 8 - одновременный просмотр 7(низ) и 8(верх) каналов. |
| Группа "Bank Select" | Задает размер отображаемого банка и текущий банк. View Bank - индицирует текущий отображаемый банк. Полоса прокрутки позволяет изменять текущий отображаемый банк для перемещения по оцифрованному сигналу во времени. Bank Size - позволяет выбрать из списка или задать произвольно текущий размер банка. |
| Группа "Signal Options" | Позволяет выбрать следующие режимы: AutoScale Signal - вкл.\выкл. режим автомасштабирования отображаемого сигнала. При выключенном режиме AutoScale можно задавать коэффициент масштабирования с помощью кнопок "<<", "<", ">" и ">>". При нажатии этих кнопок текущий коэффициент масштабирования будет отображаться в строке статуса. Synchronize Signal - вкл.\выкл. режим программной синхронизации сигнала (параметры синхронизации задаются на вкладке Synchro). HistBuff Enable - вкл.\выкл. на плате буфера предистории (используется при необходимости получения данных предшествовавших сигналу внешнего запуска). Enable External Start - вкл.\выкл. режим внешнего запуска процесса дискретизации; ExternalPuskEdgeNegative - внешний запуск по переднему(выкл.)/заднему(вкл.) фронту сигнала; Enable Address Counter Test - вкл.\выкл. режим аппаратной подмены данных АЦП счетчиком (используется для диагностики работы внутренних схем платы); OverWrite Drawing Mode - вкл.\выкл. режим наложения отображаемого сигнала (отображения сигнала без удаления предыдущего изображения); Draw Signal By Dots - вкл.\выкл. прорисовку графика сигнала точками. |
| Кнопка "Clear Signal Drawing Area" | Позволяет отчистить область отображения сигнала, удобна для использования при включенном режиме наложения "OverWrite Drawing Mode". |
| Frequency Divider | Значение делителя частоты дискретизации, устанавливается по нажатию кнопки "OK". |
| Группа "Sampling Status Message" | В случае корректного завершения текущей дискретизации отображается строка "Корректное считывание", в противном случае - "Некорректное считывание"; |
| Группа "Sampling Process Information" | Отображает информацию о количестве успешных и ошибочных дискретизаций. Cycles from program start - число корректных считываний от старта программы. Cycle from last start - число корректных считываний от последнего нажатия кнопки "Start". Timeouts from program start - число некорректных считываний от старта программы (число тайм-аутов ожидания прерывания). |

Рисунок 2. Внешний вид окна программы - работа при включенном режиме "AutoScale Signal".

Рисунок 3.Внешний вид окна программы - работа при включенных режимах "OverWriteDrawingMode" и "Synchronize Signal".

Закладка "Synchro"

Рисунок 4.Внешний вид окна программы с активной закладкой "Synchro".

Таблица 2. Элементы закладкт “Synchro”

| Группа "Synchro Level" | Позволяет с помощью ползунка задать порог синхронизации. Текущий порог отображается на сигнале горизонтальной красной линией*. |
| --- | --- |
| Группа "Synch Edge" | Позволяет выбрать фронт по которому будет выполняться программная синхронизация: Rising - по возрастающему фронту; Falling – по спадающему фронту; |

*При вкл. режиме AutoScale Signal графическое отображение уровня синхронизации не соответствует действительному.

Закладка "MinMax"

Рисунок 5. Внешний вид окна программы с активной закладкой "MinMax".

Таблица 3. Элементы закладки "MinMax"

| Группа "Signal Local MinMax" | Отображает текущие локальные (в пределах текущего отображаемого банка) минимум и максимум раздельно по каналам. |
| --- | --- |
| Группа "Signal Global MinMax" | Отображает текущие глобальные (по всему буферу оцифрованного сигнала) минимум и максимум раздельно по каналам* |

* Значения глобальных максимумов/минимумов расчитываются при включенном режиме "CalculateGlobalMinMax", т.к. этот режим замедляет работу программы.

Закладка "ADC Control".

Используется для доступа к управляющим регистрам АЦП. Производит запись данных "DATA" по адресу "ADDR" в соответствии с документацией АЦП (datasheet на ADS5271).

Рисунок 6. Внешний вид окна программы с активной закладкой "ADC Control".

Закладка "Statistic"

Рисунок 7. Внешний вид окна программы с активной закладкой "Statistic".

Таблица 5.

| Группа "Histogramms Properties" | Позволяет активизировать процесс вычисления статистических значений и гистограмм, а также задать параметры для их построения: Calculate Statistic - Вкл.\выкл. расчет уровня нуля и уровня шума по каналам; Calculate Histogramms - Вкл.\выкл. построение гистограмм с текущими установленными параметрами(для работы этого режима необходимо чтобы был включен режим рассчета статистических данных - режим Calculate Statistic); Clear histogramms - позволяет отчистить гистограммы и инициировать процесс накопление заново с новыми параметрами; In Active Bank - Вкл.\выкл. отбработка данных из активного банка; |
| --- | --- |
| Группа "Input Data Source" | Позволяет задать входные данные для построения гистограмм: Channel Signals - построение гистограмм будет осуществляться на основе оцифрованных данных по всей выборке (поканально); Signals Noise Level - построение гистограмм будет осуществляться на основе расчитанного уровня шума по каналам; Calculate Count - отображает текущее число обработанных входных данных для построения гистограмм; |
| Группа "Histogram 1 (2)" | Позволяет задать параметры для построения гистограмм: Bars Number - количество полосок разбиения диаппазона значений гистограммы; Min Value - минимальное значение диаппазона значений гистограммы; Max Value - максимальное значение диаппазона значений гистограммы; |
| Группа "Signal Statistic" | Отображает рассчитанный средний уровень и уровень шума сигналов по каналам (для работы этого режима необходимо чтобы был включен режим рассчета статистических данных - режим Calculate Statistic): |

Меню "File"

Рисунок 8. Меню "File".

1. Сохранение и считывание данных.

Для хранения данных в программе используется текстовый файл без ограничений на имя и расширения. Программа позволяет сохранять и считывать данные всех 8-ми каналов. Выбор файла для чтения или записи осуществляется после активизации соответствующего пункта меню "File": Load Signal - прочитать данные, Save Signal - сохранить данные. Все 8 каналов записываются в один файл.

2. Работа с файлами конфигурации.

Файл конфигурации предназначен для сохранения и считывания текущий установок программы (например, текущий канал, размер банка и т.д.). Пункты меню "Load Config" и "Save Config" предназначены для сохранения и считывания уставок программы из произвольного файла.

Описание библиотеки "Xdspapi.dll".

Библиотека "xdspapi.dll" предназначена для применения платы в прикладных программах. Библиотека реализуюет высокоуровневые API функции для управления режимами работы платы и получения оцифрованных данных из буферной памяти. Вместе с библиотекой поставляются: lib-файл xdspapi.lib для использования библиотеки под C-компилятором (например, Visual C++), заголовочные файлы xdspapi.pas и xdspapi.h для подключения библиотеки к проекту на Pascal и C соответственно.

В комплекте ПО поставляемого с платой (каталог \WIN_DO_Oscilloscope) находится проект в исходных текстах демонстрирующий работу с библиотекой в Delphi.

Плата поддерживает работу PCI интерфейса в режиме "Master". В этом режиме плата производит копирование внутренней памяти в физическую память компьютера без участия центального процессора, так называемый DMA (Direct Memory Access) режим. Работа платы в режиме "Master" обеспечивает передачу внутренней памяти платы в память компьютера со скорость до 100 MB/Sec.

При работе платы в "Master" режиме используется следующий механизм пересылки оцифрованного сигнала из памяти АЦП в память компьютера:

- при инициализации платы, в оперативной памяти компьютера выделяется 4 буфера (DMA буфер) по 32 МБ каждый (для хранения данных 2-х каналов).

- после завершения процесса дискретизации плата автоматически производит копирование участка внутренней памяти АЦП (длинна копируемого участка задается) в DMA 1-й буфер компьютера, без участия центрального процессора;

- остальные 3 DMA буфера копируются непосредственно по команде cтарта DMA транзакции;

- пользовательское приложение получает доступ к буферу напрямую, через указатель на DMA буфер;

Плата поддерживает генерацию аппаратного прерывания. Прерывание генерируется после завершения процесса DMA транзакции или после завершения дискретизации и автоматической DMA транзакции.

Основной режим работы платы - цифровой осцилограф с циклическим запуском процесса оцифровки. В этом режиме очередной цикл оцифровки запускается командой XdspSampleStart или сигналом внешнего запуска, если такой режим включен. Оцифровынные данные (8 каналов) сохраняются в буферной памяти платы и, затем, по команде XdspDMATransactionStart или автоматически при вызове XdspSampleStart передаются в один из 4-х DMA буферов компьютера для обработки(при вызове XdspSampleStart всегда в 1-й DMA буфер).

DLL библиотека "xdspapi.dll" подключается к проекту программы стандартными методами для используемой среды программирования.

Модуль "xdspapi.pas" (xdspapi.h), описывающий импортируемые функции, а также дополнительные константы и типы для среды программирования Delphi (Visual C++), поставляется в комплекте ПО с платой.

Библиотека поддерживает следующие группы функций:

- открытие (инициализация), закрытие (деинициализация) платы;

- обслуживание DMA транзакции, DMA буфера ("Master" режим);

- запуск процесса дискретизации и DMA транзакции;

- управление режимом внешнего запуска;

- управление АЦП;

- управление буфером предистории;

- настройка процесса оцифровки данных.

Перечень функций:

- открытие (инициализация), закрытие (деинициализация) платы:

XdspOpenDevice - Открыть устройство

XdspCloseDevice - Закрыть устройство

XdspResetAll - Выполнить RESET платы

- обслуживание DMA транзакции, DMA буфера ("Master" режим):

XdspGetDMABufferUserPtr - Получить указатель на DMA буфер компьютера

- запуск процесса дискретизации и DMA транзакции:

XdspSampleStart - запуск процесса дискретизации (оцифровки)

XdspDMATransactionStart - запуск DMA транзакции сброса данных из буферной памяти платы в ОЗУ компьютера

- управление режимом внешнего запуска:

XdspExternalStartEnable - Вкл. режим внешнего запуска

XdspExternalStartDisable - Выкл. режим внешнего запуска

SetRExtPuskEdge - Внешний запуск по переднему фронту

SetFExtPuskEdge - Внешний запуск по заднему фронту

- управление АЦП:

XdspWriteDataToADC - Запись данных в АЦП

- управление буфером предистории;

HistBuffEn - Вкл. буфера предыстории

HistBuffDs - Выкл. буфера предыстории

- настройка процесса оцифровки данных.

XdspSetProcessLength - Установить количество отсчетов дискретизации и длинну DMA транзакции

XdspSetSampleFrequencyDivider - Установить делитель частоты процесса оцифровки

XdspAddrCntrToADCDataEnable - Вкл. режим подмены данных АЦП адресным счетчиком

XdspAddrCntrToADCDataDisable - Выкл. режим подмены данных АЦП адресным счетчиком

Function XdspOpenDevice - Открыть устройство

Декларация: Function XdspOpenDevice(dwLength:DWORD):TDeviceHandle

Параметры функции: dwLength -  длинны (в отсчетах) процесса дискретизации и DMA транзакции

Функция предназначена для открытия и инициализации платы. Функция возвращает дескриптор открытой платы, который передается в остальные функции библиотеки. В случае ошибки возвращается значение XDSP_INVALID_DEVICE_HANDLE (см. константы и типы для работы с API функциями библиотеки, описанные в файле "xdspapi.pas"), код ошибки можно получить используя стандартную Windows API функцию GetLastError.

Примечание: при инициализации платы значение делителя частоты дискретизации устанавливается равным 1 (см. функцию XdspSetSampleFrequencyDivider), размер процесса дискретизации и DMA транзакции(см. функцию XdspSetProcessLength) устанавливается равным  значению dwLength. Эти параметры могут быть изменены в процессе работы программы вызовом функций XdspSetSampleFrequencyDivider и XdspSetProcessLength.

Пример использования функции в среде Delphi:

// Подключаем модуль с описанием констант, типов и импортируемых функций

Uses xdspapi;

...

Var

// Переменная для хранения дескриптора устройства

device:TDeviceHandle;

...

// Открыть плату

device:=XdspOpenDevice();

// Если устройство открыто ошибочно

If device=XDSP_INVALID_DEVICE_HANDLE Then Begin

// Код ошибки может быть получен функцией GetLastError.

Exit;

End;

// Устройство открыто и проинициализировано успешно

...

// Работа с платой

Function XdspCloseDevice - Закрыть устройство

Декларация: Function XdspCloseDevice(hDeviceHandle:TDeviceHandle):DWORD

Функция предназначена для закрытия платы ранее открытой функцией XdspDeviceOpen. Параметром функции является дескриптор открытой платы. Перед завершением работы пользовательского приложения необходимо закрыть ранее открытую плату. Функция возвращает XDSP_STATUS_SUCCESS в случае успешного выполнения или XDSP_STATUS_ERROR (см. константы и типы для работы с API функциями библиотеки, описанные в файле "xdspapi.pas"), код ошибки можно получить используя стандартную Windows API функцию GetLastError.

Пример использования функции в среде Delphi :

// Подключаем модуль с описанием констант, типов и импортируемых функций

Uses xdspapi;

...

Var

// Переменная для хранения дескриптора устройства

device : TDeviceHandle;

// Переменная для хранения результата работы функций

result  : DWord;

...

// Открываем плату, проверка ошибок опущена, см. функцию XdspOpenDevice

device:=XdspOpenDevice;

...

// Работа с платой

...

// Закрываем плату перед завершением работы

result:=XdspCloseDevice(device);

// Если ошибка при закрытии

If result=XDSP_STATUS_ERROR Then Begin

// Произошла ошибка при закрытии платы, код ошибки можно получить используя GetLastError

End;

Function XdspGetDMABufferUserPtr - Получить указатель на DMA буфер компьютера

Декларация: XdspGetDMABufferUserPtr(hDeviceHandle:TDeviceHandle;

BufferNumber:Integer;

ppDmaBuffer:PPDmaMemoryBuffer):DWORD

Функция предназначена для получения указателя на DMA буфер по его номеру(0-3). При активизации DMA транзакции плата производит копирование диапазона (см. функцию XdspSetProcessLength) внутренней памяти АЦП в 4-е DMA буфера, доступ к которым можно получить посредствам указателей, получаемых данной функцией. DMA буфер выделяется при открытии платы в физической памяти компьютера как неперемещаемый непрерывный блок с фиксированным указателем, который не изменяется на протяжении всей работы с платой.

Параметры функции: hDeviceHandle - дескриптор открытой платы;

BufferNumber — номер DMA буфера (0-3);

ppDmaBuffer - указатель на переменную типа указатель на DMA буфер.

Функция возвращает XDSP_STATUS_SUCCESS в случае успешного выполнения или XDSP_STATUS_ERROR (см. константы и типы для работы с API функциями библиотеки, описанные в файле "xdspapi.pas"), код ошибки можно получить используя стандартную Windows API функцию GetLastError.

Пример использования функции в среде Delphi:

// Подключаем модуль с описанием констант, типов и импортируемых функций

Uses xdspapi;

...

Var

// Переменная для хранения дескриптора устройства

device    : TDeviceHandle;

// Переменная для хранения результата работы функций

result     : DWord;

// Указатель на DMA буфер, тип PDmaMemoryBuffer определен как указатель на массив

// из 16 M слов (максимальный размер буфера пересылаемого DMA транзакцией)

dma_buffer : PDmaMemoryBuffer;

...

// Открываем плату, проверка ошибок опущена, см. функцию XdspOpenDevice

device:=XdspOpenDevice;

// Получаем указатель на 1-й DMA буфер

result:=XdspGetDMABufferPtr(device,0,@dma_buffer);

// Если ошибка

If result=XDSP_STATUS_ERROR Then Begin

// Произошла ошибка при выполнении функции, код ошибки можно получить используя GetLastError

End;

...

// Работа с платой

// Данные 1-го DMA буфера dma_buffer^[1], dma_buffer^[2], ...

...

// Закрываем плату, проверка ошибок опущена, см. функцию XdspCloseDevice

result:=XdspCloseDevice(device);

Function XdspSetProcessLength - Установить количество отсчетов дискретизации и длинну DMA транзакции

Декларация: Function XdspSetProcessLength(hDeviceHandle:TDeviceHandle;

dwLength:DWORD):DWORD

Функция предназначена для установки длинны (в отсчетах) процесса дискретизации и DMA транзакции. По запуску дискретизации плата осуществляет оцифровку входных сигналов и заполнение внутренней буферной памяти заданным этой функцией количеством отсчетов. Запуск DMA транзакции активизирует процесс копирования этого диапазона внутренней памяти в буфер компьютера.

Значение задаваемое этой функцией не должно превышать 8 M  (8*220 = 8388608).

Примечание: в одном буфере хранится два канала т.е. Объем одного DMA буфера 16 M слов (отсчетов).

Параметры функции: hDeviceHandle - дескриптор открытой платы;

dwLength - длинна.

Функция возвращает XDSP_STATUS_SUCCESS в случае успешного выполнения или XDSP_STATUS_ERROR (см. константы и типы для работы с API функциями библиотеки, описанные в файле "xdspapi.pas"), код ошибки можно получить используя стандартную Windows API функцию GetLastError.

Пример использования функции в среде Delphi:

// Подключаем модуль с описанием констант, типов и импортируемых функций

Uses xdspapi;

...

Var

// Переменная для хранения дескриптора устройства

device  : TDeviceHandle;

// Переменная для хранения результата работы функций

result   : DWord;

...

// Открываем плату, проверка ошибок опущена, см. функцию XdspOpenDevice

device:=XdspOpenDevice;

// Устанавливаем длинну оцифровки и длинну передаваемого DMA буфера 1M (отсчетов)

result:=XdspSetProcessLength(device,1048576);

...

// Работа с платой

...

// Закрываем плату, проверка ошибок опущена, см. функцию XdspCloseDevice

result:=XdspCloseDevice(device);

Function XdspSetSampleFrequencyDivider - Установить делитель частоты процесса оцифровки

Декларация: Function XdspSetSampleFrequencyDivider(hDeviceHandle:TDeviceHandle;

dwDivider:DWORD):DWORD

Фукция предназначенна для  установки делителя частоты процесса дискретизации. При делителе равном 1 плата производит оцифровку сигнала с максимальной частотой дискретизации — 50 МГц.

Увеличивая этот параметр можно понижать частоту дискретизации.

Параметры функции: hDeviceHandle - дескриптор открытой платы;

dwDivider -  делитель частоты дискретизации.

Значение  dwDivider не должно превышать 255.

Пример использования функции в среде Delphi:

// Подключаем модуль с описанием констант, типов и импортируемых функций

Uses xdspapi;

...

Var

// Переменная для хранения дескриптора устройства

device  : TDeviceHandle;

// Переменная для хранения результата работы функций

result   : DWord;

...

// Открываем плату, проверка ошибок опущена, см. функцию XdspOpenDevice

device:=XdspOpenDevice;

// Устанавливаем делитель частоты дискретизации равным 2 (25 МГц).

result:=XdspSetSampleFrequencyDivider(device,2);

...

// Работа с платой

...

// Закрываем плату, проверка ошибок опущена, см. функцию XdspCloseDevice

result:=XdspCloseDevice(device);

Function XdspResetAll - Выполнить RESET платы

Декларация: Function XdspResetAll(hDeviceHandle:TDeviceHandle):DWORD

Функция предназначена для внутренней инициализации платы.

Примечание: для устойчивой  и надежной работы платы, рекомендуется, посредство выполнения функции XdspResetAll,  проводить инициализацию (реинициализацию) платы, каждый раз перед вызовом функций XdspSampleStart или XdspDmaTransactionStart.

Параметры функции: hDeviceHandle - дескриптор открытой платы.

Функция возвращает XDSP_STATUS_SUCCESS в случае успешного выполнения или XDSP_STATUS_ERROR (см. константы и типы для работы с API функциями библиотеки, описанные в файле "xdspapi.pas"), код ошибки можно получить используя стандартную Windows API функцию GetLastError.

Пример использования функции в среде Delphi:

// Подключаем модуль с описанием констант, типов и импортируемых функций

Uses xdspapi;

...

Var

// Переменная для хранения дескриптора устройства

device : TDeviceHandle;

...

// Открываем плату, проверка ошибок опущена, см. функцию XdspOpenDevice

device:=XdspOpenDevice;

...

// Работа с платой

// Инициализирует плату

result:=XdspResetAll(device);

// Если ошибка

If result=XDSP_STATUS_ERROR Then Begin

// Произошла ошибка при выполнении функции, код ошибки можно получить используя GetLastError

End;

...

// Закрываем плату, проверка ошибок опущена, см. функцию XdspCloseDevice

result:=XdspCloseDevice(device);

Function XdspSampleStart - запуск процесса дискретизации (оцифровки)

Декларация: Function XdspSampleStart(hDeviceHandle:TDeviceHandle; TimeOut:DWord):DWORD

Функция запускает процесс дискретизации. По его завершению автоматически производится запуск DMA транзакции (копирование вннутренней памяти 1-го буфера АЦП в 1-й DMA буфер компьютера). Функция ожидает прерывание, которое генерируется платой и сигнализирует о завершении DMA транзакции.

Примечание: после процесса дискретизации автоматически производится запуск DMA транзакции

( из 1-го буфера АЦП платы в 1-й  DMA буфера компьютера передаются оцифрованные данные 1-го и 2-го каналов).

Параметры функции: hDeviceHandle - дескриптор открытой платы;

TimeOut:DWord - время ожидания прихода прерывания от платы (в мс).

Функция возвращает XDSP_STATUS_SUCCESS в случае успешного выполнения или XDSP_STATUS_ERROR в случае превышения времени таймаута(см. константы и типы для работы с API функциями библиотеки, описанные в файле "xdspapi.pas"), код ошибки можно получить используя стандартную Windows API функцию GetLastError.

Пример использования функции в среде Delphi:

// Подключаем модуль с описанием констант, типов и импортируемых функций

Uses xdspapi;

...

Var

// Переменная для хранения дескриптора устройства

device : TDeviceHandle;

...

// Открываем плату, проверка ошибок опущена, см. функцию XdspOpenDevice

device:=XdspOpenDevice;

...

// Работа с платой

// Инициализирует плату, проверка ошибок опущена, см. функцию XdspResetAll

result:=XdspResetAll(device);

result:=XdspSampleStart(device,2000); //время ожидания прерывания 2с

// Если ошибка

If result=XDSP_STATUS_ERROR Then Begin

// Произошла ошибка при выполнении функции, код ошибки можно получить используя GetLastError

End;

...

// Закрываем плату, проверка ошибок опущена, см. функцию XdspCloseDevice

result:=XdspCloseDevice(device);

Function XdspDMATransactionStart - запуск DMA транзакции сброса данных из буферной памяти платы в ОЗУ компьютера

Декларация: Function XdspDMATransactionStart(hDeviceHandle:TDeviceHandle;

BufNumber:integer;

RamNumber:integer;

TimeOut:DWord):DWORD

Функция запускает процесс DMA транзакции. По запуску DMA транзакции плата производит копирование диапазона внутренней памяти АЦП в DMA буфер компьютера. Завершение DMA транзакции сигнализируется прерыванием.

Параметры функции: hDeviceHandle - дескриптор открытой платы;

BufNumber:integer - номер буфера внутренней памяти АЦП (0-3);

RamNumber:integer — номер  DMA буфера компьютера(0-3);

TimeOut:DWord — время ожидания прихода прерывания от платы.

Функция возвращает XDSP_STATUS_SUCCESS в случае успешного выполнения или XDSP_STATUS_ERROR в случае превышения таймаута (см. константы и типы для работы с API функциями библиотеки, описанные в файле "xdspapi.pas"), код ошибки можно получить используя стандартную Windows API функцию GetLastError.

Пример использования функции в среде Delphi:

// Подключаем модуль с описанием констант, типов и импортируемых функций

Uses xdspapi;

...

Var

// Переменная для хранения дескриптора устройства

device : TDeviceHandle;

...

// Открываем плату, проверка ошибок опущена, см. функцию XdspOpenDevice

device:=XdspOpenDevice;

...

// Работа с платой

// Инициализирует плату, проверка ошибок опущена, см. функцию XdspResetAll

result:=XdspResetAll(device);

// Запуск копирования данных из 3-го буфера АЦП платы в 3-й DMA буфер компьютера,

// Время ожидания таймаута 1с

result:=XdspDMATransactionStart(device,2,2,1000);

// Если ошибка

If result=XDSP_STATUS_ERROR Then Begin

// Произошла ошибка при выполнении функции, код ошибки можно получить используя GetLastError

End;

...

// Закрываем плату, проверка ошибок опущена, см. функцию XdspCloseDevice

result:=XdspCloseDevice(device);

Function XdspAddrCntrToADCDataEnable - Вкл. режим подмены данных АЦП адресным счетчиком

Декларация: Function XdspAddrCntrToADCDataEnable(hDeviceHandle:TDeviceHandle):DWORD

Функция включает режим подмены данных АЦП адресным счетчиком. В данном режиме процесс дискретизации обеспечивает запись в память АЦП, вместо отсчетов сигнала, текущие значения адресного счетчика. Таким образом в памяти АЦП находится последовательный набор адресов. Данный режим используется для диагностики работы платы.

Параметры функции: hDeviceHandle - дескриптор открытой платы;

Функция возвращает XDSP_STATUS_SUCCESS в случае успешного выполнения или XDSP_STATUS_ERROR (см. константы и типы для работы с API функциями библиотеки, описанные в файле "xdspapi.pas"), код ошибки можно получить используя стандартную Windows API функцию GetLastError.

Function XdspAddrCntrToADCDataDisable - Выкл. режим подмены данных АЦП адресным счетчиком

Декларация: Function XdspAddrCntrToADCDataDisable(hDeviceHandle:TDeviceHandle):DWORD

Функция выключает режим подмены данных АЦП адресным счетчиком и переводит плату в режим нормального заполнения памяти АЦП отсчетами сигнала. В режиме подмены данных АЦП адресным счетчиком процесс дискретизации обеспечивает запись в память АЦП, вместо отсчетов сигнала, текущие значения адресного счетчика. Таким образом в памяти АЦП находится последовательный набор адресов. Данный режим используется для диагностики работы платы.

Параметры функции: hDeviceHandle - дескриптор открытой платы;

Функция возвращает XDSP_STATUS_SUCCESS в случае успешного выполнения или XDSP_STATUS_ERROR (см. константы и типы для работы с API функциями библиотеки, описанные в файле "xdspapi.pas"), код ошибки можно получить используя стандартную Windows API функцию GetLastError.

Пример использования функций XdspAddrCntrToADCDataEnable и  XdspAddrCntrToADCDataDisable в среде Delphi:

// Подключаем модуль с описанием констант, типов и импортируемых функций

Uses xdspapi;

...

Var

// Переменная для хранения дескриптора устройства

device : TDeviceHandle;

...

// Открываем плату, проверка ошибок опущена, см. функцию XdspOpenDevice

device:=XdspOpenDevice;

...

// Работа с платой

// Включить подмену данных АЦП адресным счетчиком

result:=XdspAddrCntrToADCDataEnable(device);

// Если ошибка

If result=XDSP_STATUS_ERROR Then Begin

// Произошла ошибка при выполнении функции, код ошибки можно получить используя GetLastError

End;

// Выключить подмену данных АЦП адресным счетчиком

result:=XdspAddrCntrToADCDataDisable(device);

...

// Закрываем плату, проверка ошибок опущена, см. функцию XdspCloseDevice

result:=XdspCloseDevice(device);

Function XdspExternalStartEnable - Вкл. режим внешнего запуска

Декларация: Function XdspExternalStartEnable(hDeviceHandle:TDeviceHandle):DWORD

Функция разрешает режим внешнего запуска платы. В режиме внешнего запуска, функция XdspSampleStart является разрешающей для процесса дискретизации. При этом сам процесс дискретизации запускается переходом сигнала, на входе внешнего запуска, из состояния логический «0» («1») в состояние логической «1»(«0») (уровни LVTTL) в зависимости от установленного запускающего фронта.  Дальнейшее поведение платы (режим автоматического запуска DMA транзакции, генерация прерывания) аналогично работе с программным стартом процесса дискретизации.

Примечание: При работе платы в  режиме внешнего запуска  тайм-аут ожидания события по прерыванию (переменная IntrWaitTimeOut) устанавливается равным "бесконечности". В этом случае при отсутствии сигнала внешнего запуска программа будет зависать. В случае необходимости в тексте программы можно установить максимальное время ожидания прихода сигнала внешнего запуска.

Параметры функции: hDeviceHandle - дескриптор открытой платы.

Функция возвращает XDSP_STATUS_SUCCESS в случае успешного выполнения или XDSP_STATUS_ERROR (см. константы и типы для работы с API функциями библиотеки, описанные в файле "xdspapi.pas"), код ошибки можно получить используя стандартную Windows API функцию GetLastError.

Function XdspExternalStartDisable - Выкл. режим внешнего запуска

Декларация: Function XdspExternalStartDisable(hDeviceHandle:TDeviceHandle):DWORD

Функция выключает режим внешнего запуска платы.

Параметры функции: hDeviceHandle - дескриптор открытой платы.

Функция возвращает XDSP_STATUS_SUCCESS в случае успешного выполнения или XDSP_STATUS_ERROR (см. константы и типы для работы с API функциями библиотеки, описанные в файле "xdspapi.pas"), код ошибки можно получить используя стандартную Windows API функцию GetLastError.

Пример использования функций XdspExternalStartEnable и  XdspExternalStartDisable в среде Delphi:

// Подключаем модуль с описанием констант, типов и импортируемых функций

Uses xdspapi;

...

Var

// Переменная для хранения дескриптора устройства

device : TDeviceHandle;

...

// Открываем плату, проверка ошибок опущена, см. функцию XdspOpenDevice

device:=XdspOpenDevice;

...

// Работа с платой

// Включить режим внешнего запуска

result:=XdspExternalStartEnable(device);

// Если ошибка

If result=XDSP_STATUS_ERROR Then Begin

// Произошла ошибка при выполнении функции, код ошибки можно получить используя GetLastError

End;

...

// Запустить процесс дискретизации с внешним запуском, бесконечный тайм-аут – ожидание прихода сигнала внешнего запуска

result:=XdspSampleStart(device,INFINITE);

...

//Обработка полученных данных

...

// Выключить режим внешнего запуска

result:=XdspExternalStartDisable(device);

...

// Закрываем плату, проверка ошибок опущена, см. функцию XdspCloseDevice

result:=XdspCloseDevice(device);

Function XdspWriteDataToADC - Запись данных в АЦП

Декларация: Function XdspWriteDataToADC(hDeviceHandle:TDeviceHandle;

addr:DWORD;

data:DWORD):DWORD

Функция записывает данные data  в регистр АЦП по адресу addr в соответствии с документацией АЦП (datasheet на ADS5271).

Функция возвращает XDSP_STATUS_SUCCESS в случае успешного выполнения или XDSP_STATUS_ERROR (см. константы и типы для работы с API функциями библиотеки, описанные в файле "xdspapi.pas"), код ошибки можно получить используя стандартную Windows API функцию GetLastError.

Параметры функции: hDeviceHandle - дескриптор открытой платы;

addr - адрес регистра АЦП;

data - данные .

Пример использования функции XdspWriteDataToADC в среде Delphi:

// Подключаем модуль с описанием констант, типов и импортируемых функций

Uses xdspapi;

...

Var

// Переменная для хранения дескриптора устройства

device : TDeviceHandle;

...

// Открываем плату, проверка ошибок опущена, см. функцию XdspOpenDevice

device:=XdspOpenDevice;

...

// Работа с платой

// Запись данных (4) по адресу (2)

result:= XdspWriteDataToADC(device,2,4);

// Если ошибка

If result=XDSP_STATUS_ERROR Then Begin

// Произошла ошибка при выполнении функции, код ошибки можно получить используя GetLastError

End;

// Закрываем плату, проверка ошибок опущена, см. функцию XdspCloseDevice

result:=XdspCloseDevice(device);

Function SetRExtPuskEdge - Внешний запуск по переднему фронту

Декларация: Function SetRExtPuskEdge(hDeviceHandle:TDeviceHandle):DWORD

При включенном режиме внешнего запуска (см. функции XdspExternalStartEnable, XdspExternalStartDisable) старт процеса оцифровки будет осуществлятся по переднему фронту сигнала внешнего запуска.

Параметры функции: hDeviceHandle - дескриптор открытой платы.

Функция возвращает XDSP_STATUS_SUCCESS в случае успешного выполнения или XDSP_STATUS_ERROR (см. константы и типы для работы с API функциями библиотеки, описанные в файле "xdspapi.pas"), код ошибки можно получить используя стандартную Windows API функцию GetLastError.

Function SetFExtPuskEdge - Внешний запуск по заднему фронту

Декларация: Function SetFExtPuskEdge(hDeviceHandle:TDeviceHandle):DWORD

При включенном режиме внешнего запуска (см. функции XdspExternalStartEnable, XdspExternalStartDisable) старт процеса оцифровки будет осуществлятся по заднему фронту сигнала внешнего запуска.

Параметры функции: hDeviceHandle - дескриптор открытой платы.

Функция возвращает XDSP_STATUS_SUCCESS в случае успешного выполнения или XDSP_STATUS_ERROR (см. константы и типы для работы с API функциями библиотеки, описанные в файле "xdspapi.pas"), код ошибки можно получить используя стандартную Windows API функцию GetLastError.

Пример использования функции SetRExtPuskEdge и SetFExtPuskEdge в среде Delphi:

// Проверка ошибок опущена для краткости

// Подключаем модуль с описанием констант, типов и импортируемых функций

Uses xdspapi;

...

Var

// Переменная для хранения дескриптора устройства

device : TDeviceHandle;

...

// Открываем плату, проверка ошибок опущена, см. функцию XdspOpenDevice

device:=XdspOpenDevice;

// Инициализируем плату, проверка ошибок опущена, см. функцию XdspResetAll

result:=XdspResetAll(device);

// Включить режим внешнего запуска

result:= XdspExternalStartEnable(device);

// Установка запуск процеса оцифровки по переднему фронту сигнала внешнего запуска

result:= SetRExtPuskEdge(device);

// Ожидание прихода сигнала внешнего запуска и запуск по приходу его переднего фронта процеса оцифровки

result:= XdspSampleStart(device,INFINITE);

...

// Установка запуск процеса оцифровки по заднему фронту сигнала внешнего запуска

result:= SetFExtPuskEdge(device);

// Реинициализируем плату, проверка ошибок опущена, см. функцию XdspResetAll

result:=XdspResetAll(device);

// Ожидание прихода сигнала внешнего запуска и запуск по приходу его заднего фронта процеса оцифровки

result:= XdspSampleStart(device,INFINITE);

...

// Закрываем плату

result:=XdspCloseDevice(device);

Function HistBuffEn - Вкл. буфера предыстории

Декларация: Function HistBuffEn(hDeviceHandle:TDeviceHandle):DWORD

Функция включает работу буфера предыстории на плате. При работе с платой в режиме внешнего запуска может возникнуть необходимость обработки данных предшествовавших сигналу внешнего запуска. Включение буфера предыстории позволяет получить 1024 (из 8 М) отсчета данных предшествовавших сигналу внешнего запуска, по каждому каналу. Размер буфера имеет фиксированную длину – 1024 отсчета.

Примечание: буфер предыстории работает не зависимо от того включен режим внешнего запуска или нет.

Параметры функции: hDeviceHandle - дескриптор открытой платы.

Функция возвращает XDSP_STATUS_SUCCESS в случае успешного выполнения или XDSP_STATUS_ERROR (см. константы и типы для работы с API функциями библиотеки, описанные в файле "xdspapi.pas"), код ошибки можно получить используя стандартную Windows API функцию GetLastError.

Function HistBuffDs - Выкл. буфера предыстории

Декларация: Function HistBuffDs (hDeviceHandle:TDeviceHandle):DWORD

Функция выключает работу буфера предыстории на плате.

Примечание: буфер предыстории работает не зависимо от того включен режим внешнего запуска или нет.

Параметры функции: hDeviceHandle - дескриптор открытой платы.

Функция возвращает XDSP_STATUS_SUCCESS в случае успешного выполнения или XDSP_STATUS_ERROR (см. константы и типы для работы с API функциями библиотеки, описанные в файле "xdspapi.pas"), код ошибки можно получить используя стандартную Windows API функцию GetLastError.

Пример использования функции HistBuffEn и HistBuffDs в среде Delphi:

// Подключаем модуль с описанием констант, типов и импортируемых функций

Uses xdspapi;

...

Var

// Переменная для хранения дескриптора устройства

device : TDeviceHandle;

...

// Открываем плату, проверка ошибок опущена, см. функцию XdspOpenDevice

device:=XdspOpenDevice;

// Включаем работу буфера предыстории

result:= HistBuffEn(device);

// Если ошибка

If result=XDSP_STATUS_ERROR Then Begin

// Произошла ошибка при выполнении функции, код ошибки можно получить используя GetLastError

End;

...

// Выключаем работу буфера предыстории

result:= HistBuffDs(device);

// Если ошибка

If result=XDSP_STATUS_ERROR Then Begin

// Произошла ошибка при выполнении функции, код ошибки можно получить используя GetLastError

End;

// Закрываем плату, проверка ошибок опущена, см. функцию XdspCloseDevice

result:=XdspCloseDevice(device);

Рекомендованный алгоритм работы с платой.

// Проверка ошибок опущена.

// Подключаем модуль с описанием констант, типов и импортируемых функций

Uses xdspapi;

...

Const ADCBufLen = 8388607; полный размер 1-го буфера АЦП, 8М двойных слов

Var

// Переменная для хранения дескриптора устройства

device:TDeviceHandle;

// Переменная для хранения результата работы функций

result     : DWord;

// Указатели на DMA буфер, тип PDmaMemoryBuffer определен как указатель на массив

// из 16 M слов (максимальный размер буфера пересылаемого DMA транзакцией)

dma_buffer1 : PDmaMemoryBuffer;

dma_buffer2 : PDmaMemoryBuffer;

dma_buffer3 : PDmaMemoryBuffer;

dma_buffer4 : PDmaMemoryBuffer;

Chanel1:Array[0.. ADCBufLen] of SmallInt; //буфер для оцифрованного сигнала 1 канала

Chanel2:Array[0.. ADCBufLen] of SmallInt; //буфер для оцифрованного сигнала 2 канала

...

Chanel8:Array[0.. ADCBufLen] of SmallInt; //буфер для оцифрованного сигнала 8 канала

Begin

//Открытие устройства и инициализация.

device:=XdspOpenDevice;

//Получаем указатели на все 4 DMA буфера.

// Получаем указатель на 1-й DMA буфер

result:=XdspGetDMABufferPtr(device,0,@dma_buffer1);

// Получаем указатель на 2-й DMA буфер

result:=XdspGetDMABufferPtr(device,1,@dma_buffer2);

// Получаем указатель на 3-й DMA буфер

result:=XdspGetDMABufferPtr(device,2,@dma_buffer3);

// Получаем указатель на 4-й DMA буфер

result:=XdspGetDMABufferPtr(device,3,@dma_buffer4);

//включение необходимых настроек и режимов работы платы

// Time_Out_ устанавливается равным 6000 (6 секунд) при выключенном режиме внешнего

// запуска, при включенном режиме внешнего запуска он равен INFINITE.

...

...

...

//сброс платы

result:=XdspResetAll(device);

//запуск процесса оцифровки и 1-ой DMA транзакции

result:=XdspSampleStart(device,Time_Out_);

//запуск 3-х последующих DMA транзакции, для передачи в компьютер всех 8-ми каналов

//сброс платы

result:=XdspResetAll(device);

// запуск DMA транзакции 2-го буфера

result:=XdspDMATransactionStart(device,1,1,Time_Out_);

//сброс платы

result:=XdspResetAll(device);

// запуск DMA транзакции 3-го буфера

result:=XdspDMATransactionStart(device,2,2,Time_Out_);

//сброс платы

result:=XdspResetAll(device);

// запуск DMA транзакции 4-го буфера

result:=XdspDMATransactionStart(device,3,3,Time_Out_);

//разбор данных по каналам

for i:=0 to ADCBufLen do Begin

//массив DMA буфера начинается с индекса 1

Chanel1[i]:=SmallInt(dma_buffer1^[2*i+1]);

Chanel2[i]:=SmallInt(dma_buffer1^[2*i+1+1]);

Chanel3[i]:=SmallInt(dma_buffer2^[2*i+1]);

Chanel4[i]:=SmallInt(dma_buffer2^[2*i+1+1]);

Chanel5[i]:=SmallInt(dma_buffer3^[2*i+1]);

Chanel6[i]:=SmallInt(dma_buffer3^[2*i+1+1]);

Chanel7[i]:=SmallInt(dma_buffer4^[2*i+1]);

Chanel8[i]:=SmallInt(dma_buffer4^[2*i+1+1]);

End;

// дальнейшая обработка полученных данных

...

...

...

//Закрытие устройства

result=XdspCloseDevice(device);

...

End.

Сигналы цифровых входов - выходов.

Рисунок 9. Разъем на передней панели (вид спереди).

15 PIN HIGHDENSITY D-SUB FEMALE.

Таблица 6.

| Имя сигнала | Назначение | Номер контакта на передней панели | Номера контакта GND |
| --- | --- | --- | --- |
| FPGA_IN1 | Сигнал внешнего запуска. | 1 | 2 |
| FPGA_IN2 | При необходимости могут быть задействованны в соответствиии с ТЗ заказчика. | 3 | 4 |
| FPGA_IN3 |  | 5 | 6 |
| FPGA_OUT1 | Сигнал «временное окно». (Равен лог. 1 в момент времени когда производится оцифровка сигнала) | 11 | 12 |
| FPGA_OUT2 | Разрешение внешнего запуска. | 13 | 14 |
| FPGA_OUT3 | Инверсиясигнала разрешения внешнего запуска. | 15 | - |

В комплект входит ответная часть разъема. (Вид спереди).

Рисунок 10. Ответная часть разъема (вид спереди).

15 PIN HIGHDENSITY D-SUB MALE.

Размещение аналоговых входов.

Рисунок 11. Сигналы аналоговых входов.